TESTY PODSTAWOWE APARATÓW RENTGENOWSKICH
DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH

Testy podstawowe należy wykonywać w gabinecie stomatologicznym wyposażonym w aparat rentgenowski celem kontroli parametrów technicznych tego aparatu.
Testy powinny być wykonywane według określonego harmonogramu i wzorca.
Fantom ,,PRO PROJECT’’ służy do wykonania 2 rodzajów testów: rozdzielczości i powtarzalności przy użyciu aparatu  RTG punktowego.

Test na rozdzielczość powinien być wykonywany  1 x 3 m-c.

Test na powtarzalność powinien być wykonywany 1 x 1 m-c.

Testy można wykonywać na fotograficznych kliszach rentgenowskich, za pomocą czujnika do radiowizjografii lub na płytkach fosforanowych.

Testy należy wykonywać zawsze przy tych samych parametrach ustawienia aparatu: rodzaj ekspozycji,  czas, napięcie prądu, natężenie prądu. Parametry te należy zapisać w protokole końcowym lub innym dokumencie do wglądu.

Skład zestawu:

1. podkład - 1/2017

2. 4 ograniczniki do tubusa - krążki o rozmiarach: 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017

3. moduł testowy na powtarzalność 6/2017

4. moduł testowy na rozdzielczość 7/2017

5. taśma gumowa do podtrzymywania modułu przy tubusie

6. smycz, pudełko na fantom-walizeczka z 2 kluczykami

1. WYKONANIE TESTU ROZDZIELCZOŚCI                                                                                                                                              Należy przygotować następujące elementy: podkład, moduł testowy na rozdzielczość, krążek stabilizujący.

Do wycięcia w podkładzie wsunąć kliszę (czujnik, płytkę). Ustawić podkład tak aby wycięcie na kliszę (czujnik, płytkę) było na spodniej stronie podkładu.

Na podkładzie ustawić moduł do testu na rozdzielczość, następnie na samej górze, w okrągłym wycięciu, ułożyć krążek stabilizujący. Krążek stabilizujący musi być dobrany do średnicy tubusa tak aby tubus postawiony na tym zestawie uszczelniał wycięcie w module. Najlepiej do testu wykorzystać poziomą stabilną powierzchnię, na której należy ustawić zestaw do wykonania testu i wykonać projekcję prostopadłą, czyli na poziomej nieruchomej powierzchni ustawić podkład z wsuniętą kliszą, moduł, krążek, oprzeć tubus prostopadle do powierzchni modułu i wyzwolić projekcję. Jeżeli nie ma takiej powierzchni, zestaw ułożony w tej samej kolejności należy przymocować za pomocą taśmy gumowej do pionowo ustawionego tubusa i wyzwolić projekcję.

UWAGA!
Klisze, czujniki radiowizjografii, płytki fosforanowe wsuwać tak, aby powierzchnia światłoczuła była ustawiona w kierunku promienia centralnego (do góry).
Następnie należy wywołać kliszę lub dokonać odczytu przy zapisie elektronicznym. Kliszę zachować i wpiąć do dokumentacji. Przy odczycie elektronicznym zapisać parametry ekspozycji i umieścić w folderze testy podstawowe. Wyniki wpisać do protokołu zgodnie z wzorcem. Wyniki pozostają do wglądu inspekcji sanitarnej podczas kontroli.

2. WYKONANIE TESTU POWTARZALNOŚCI

Należy przygotować następujące elementy: podkład, moduł testowy na powtarzalność, krążek stabilizujący.

Wszystkie czynności wykonać jak wyżej.

Różnica polega na tym, że przy pierwszym teście w danym roku należy wykonać 2 zdjęcia, pierwsze pozostanie wzorcem do porównywania dla kolejnych 12 testowych. ...w roku.